## Sheet1
Tehničke karakteristike Holter sustava za mjerenje krvnog tlaka
za potrebe DZZ Centar
Evidencijski broj nabave: JN-95/2023
Holter sustav za mjerenje 24 sata krvnog tlaka ukupno -7 kom
Proizvođač Model sustava:
Br. | Opis | Da/Ne
1. | Osnovne karakteristike
Minimalno 24-h mjerenje tlaka
Sistolički tlak najmanje 30-260mmHg
Dijastolički tlak najmanje 30-195mmHg
HR: najmanje 30-200 otkucaja
Minimalni vršni mjereni tlak: 300 mmHg
Točnost mjerenja: +/- 3 mmHg
Broj mjerenja: min.5,10,15,20,30, 60 min
Kapacitet memorije: najmanje 400 mjerenja
Napajanje: najmanje s dvije AA baterije
Kapacitet baterije>do 300 mjerenja
Prijenos podatka putem: USB kabela, IrDA i/ili "Bluetooth"-om
Težina: maksimalno 250g s baterijama
OLED zaslon
Tipka za pokretanje manualnog mjerenja/programiranja
Sve tipke su membranskog tipa, zaštićene od prodora vode i prašine
2. | Baza podataka s programom za analizu
Program se isporučuje bez potrebe licenciranja
Program se može instalirati na neograničeni broj računala
Program podržava neograničeni broj snimača krvnog tlaka
Program pohranjuje sva mjerenja svih pacijenata u internu memoriju
Program mora biti kompatibilan s: Linux i Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8i Windows 10, Windows 11
Program za analizu mora sadržavati: precizne grafove tlaka i broja otkucaja srca, analizu jutarnjeg porasta tlaka, odvojenu statističku obradu za dnevne i noćnih podataka, sistoličkih i dijastoličkih mjerenja, usporedbu dvaju mjerenja radi uvida u djelotvornost terapije, izvještaje za ispis
Program mora moći izvoziti podatke u obliku PDF
3. | Pribor
Manžete: 2 veličine srednja i velika
Sučelje za priključenje snimača na računalo: USB kabel
PC program najnovije verzije
Tobica za nošenje snimača oko struka i/ili preko ramena
Torbica za pohranu kompletnog sustava Holter snimača
Punjač za baterije AA sa 4 pozicije
8 komada akumulatorskih baterija AA
4. | Ostali zahtjevi
Jamstveni period u najmanjem roku od 24 mjeseca
Program za obradu na hrvatskom ili engleskom jeziku
Obavezna tehnička podrška servisa registriranog u RH